| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Erläuterung der korrekten Risikoeinstufung der Medizinprodukte |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Praxisinhaber, Hygienebeauftragte |

- Beschreibung

  - Alle Medizinprodukte, die in der Praxis zur Anwendung kommen, müssen gemäß der unten aufgeführten Tabelle einer Einstufung unterzogen werden. Die entsprechende Aufbereitungsart ergibt sich aus der Einstufung. Dabei sind immer die Herstellerangaben des Medizinproduktes zu berücksichtigen.

| Medizinprodukt | Erläuterung | Aufbereitung |
| --- | --- | --- |
| Unkritische MP: | Medizinprodukte, die lediglich mit intakter Haut in Berührung kommen. | Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) oder manuelles Verfahren |
|  | z. B. Anrührspatel |  |
| Semikritische MP | Medizinprodukte, die mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen. |  |
| Gruppe A | Keine Hohlräume oder schwer zugängliche Teile vorhanden; ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung, | manuelles Verfahren + thermische Desinfektion im Sterilisator RDG validiert |
|  | z. B. Spiegel, Pinzette |  |
| Gruppe B | Hohlräume oder schwer zugängliche Teile sind vorhanden; mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung, | manuelles Verfahren mit manueller Hohlraum Innenreinigung und Desinfektion + thermische Desinfektion im Sterilisator RDG mit entsprechenden Adaptern validiert |
|  | z. B. Matrizen, Übertragungsinstrumente bei konservierenden Behandlungen |  |
| Kritische MP: | Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten oder anderen sterilen Arzneimitteln/sterilen Medizinprodukten, und Medizinprodukte, die bestimmungsgemäß die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt mit Blut, bzw. an inneren Geweben oder Organen zur Anwendung kommen, einschließlich Wunden |  |
| Gruppe A | Keine Hohlräume oder schwer zugängliche Teile vorhanden; ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung, | RDG + Sterilisation verpackt validierte Verfahren |
|  | z. B. Hebel, Raspatorium, Zangen |  |
| Gruppe B (sterilisierbar) | Hohlräume oder schwer zugängliche Teile sind vorhanden; mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung, | RDG mit entsprechenden Adaptern + Sterilisation verpackt validierte Verfahren Kombinationsgerät Sterilisation verpackt validierte Verfahren |
|  | z. B. Übertragungsinstrumente b. chirurgischen Behandlungen |  |
| Gruppe C (nicht sterilisierbar) | Nicht relevant für die Zahnmedizin |  |

  - Medizinprodukte, die nicht wieder aufbereitet werden dürfen.

| MP Art | Beispiele |
| --- | --- |
| Einmalprodukte | Watterollen und -pellets, Zellstoff, Einmalspritzen, Karpulen, Injektionsnadeln, Holzkeile, Einmalhandschuhe, Artikulationspapier, Einmalskalpelle, Skalpellklingen, atraumatisches Nahtmaterial, Matritzenbänder aus Kunststoff und Metall (Tofflemire, Automatrix; bei Beschädigung), Wachse, finishing strips, Speichelzieher, Pinselansätze, Kofferdammgummis, Zahnseide, Chirurgische Einmalartikel: z.B. Absaugschläuche |
| Keine Aufbereitung der MP nach Herstellerangaben möglich | Nervnadeln (z.B. Firma VDW) Lamellenpolierer (z.B. Fa. Komet) Polierbürsten, Papier-Schleifscheiben für Mandrells |
| Keine Aufbereitung der MP gemäß Praxis Arbeitsanweisungen | Reamer und Feilen bis einschließlich Größe 15 |
| MP, die vor der ersten Anwendung aufbereitet werden müssen | Unsteril gelieferte Instrumente sind vor dem erstmaligen Gebrauch aufzubereiten, z.B.: Endodontieinstrumente, Chirurgische Bohrer |
| Medizinprodukte mit begrenzter Anzahl der Aufbereitung | Nickel-Titaninstrumente für die Endodontie |

- Mitgeltende Dokumente:

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Flussdiagramm DGSV e.V.