| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Optimierung des Reinigungsprozesses für Medizinprodukte aus nicht rostendem Stahl und harten Kunststoffen |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Unterstützende Reinigung der Medizinprodukte im Ultraschallbad

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Herstellung einer wirksamen Reinigungslösung gemäß Herstellerangaben. | Bei der Produktauswahl auf die Eignung für die Anwendung im Ultraschallbad achten. Ebenso auf die Art der Verschmutzung achten und den korrekten Reiniger auswählen. S. Herstellerangaben | Auf die persönliche Schutzausrüstung achten. |
| Produkt 1 Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. |  |  |
| Produkt 2 Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. |  |  |
| Produkt 3 Produkt: Produkt angeben. Konzentration: Konzentration angeben. Einwirkzeit: Einwirkzeit angeben. |  |  |
|  | Das Ultraschallbad muss bis zur Markierung (Füllhöhe) gefüllt werden. | Herstellerangaben der Instrumente beachten. |
|  | Vor dem Einlegen der Instrumente ist gemäß Herstellerangaben eine Entgasung zu erfolgen. | Voraussetzung für eine optimale Wirkung ist die Entfernung von Gasen aus der Flüssigkeit im Ultraschallbad („Entgasung“). Dies er- folgt, indem das Ultraschallbad ohne Instrumente über eine (vom Hersteller des Ultraschallbades angegebene) „Entgasungszeit“ betrieben wird. |
| Einlegen der Instrumente | Instrumente dürfen nur in geeigneten Halterungen, Körben, etc. eingebracht werden. Instrumente niemals auf den Bad-Boden legen. | Zur Vermeidung von Schallschatten, nur so viele Instrumente einbringen, dass sich diese nicht berühren. Instrumente mit Gelenken geöffnet einbringen. Hohlkörperinstrumente zur Besserung Entlüftung und Vermeidung von Luftinseln schräg einbringen. |
| Reinigung ggf. Desinfektion durchführen | Das Ultraschallbad anschalten. Dabei den Deckel aufbringen. Die Temperatur auf max. 40°C einstellen, da sonst die Gefahr der Proteinfixierung besteht. | Die erforderliche Zeit ergibt sich aus den Herstellerangaben des Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Je Ultraschallbadmodell sind ggf. arbeitstägliche Kontrollen der Badtemperatur erforderlich. Gemäß FB_01-6_Routineueberpruefung_Ultraschallgeraet |
| Entnahme der aufbereiteten Instrumente | Gründliches Spülen und trocknen | Gemäß AA 04.1 Spülung und Trocknung MP |
| Weitere Aufbereitung je Einstufung der MP |  | Gemäß AA 01.1 Einstufung Medizinprodukte |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan