| Stammblatt |
| --- |
| Ziel | Vorgehen bei Fehlermeldungen der Aufbereitungsgeräte im Prozessablauf |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Name des Verantwortlichen |

- Beschreibung:

Korrektes Vorgehen bei Fehlermeldungen

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| Fehlermeldung RDG |  |  |
| Gerät meldet eine Störung/Fehler | Störung anhand der Gebrauchsanweisung beseitigen Gerätehersteller kontaktieren etc. | Prozess / Programmablauf muss wiederholt und der Fehler dokumentiert werden |
| Medizinprodukt ist nach dem Reinigungs- und Desinfektionsprozess sichtbar (makroskopisch) verschmutzt | Verschmutzung wird im „unreinen“ Bereich beseitigt Herstellerangaben zur Reinigung des Medizinproduktes werden beachtet etc. | Medizinprodukt wird erneut aufbereitet und der Fehler dokumentiert |
| Fehlermeldung Kombinationsgerät |  |  |
| Gerät meldet eine Störung | Störung anhand der Gebrauchsanweisung beseitigen Gerätehersteller kontaktieren etc. | Prozess / Programmablauf muss wiederholt und der Fehler dokumentiert werden |
| Medizinprodukt ist nach dem Reinigungs- und Desinfektionsprozess sichtbar (makroskopisch) verschmutzt | Verschmutzung wird im „unreinen“ Bereich beseitigt Herstellerangaben zur Reinigung des Medizinproduktes werden beachtet etc. | Medizinprodukt wird erneut aufbereitet und der Fehler dokumentiert |
| Kein ordnungsgemäßer Farbumschlag der Chargenkontrolle | Prozessparameter kontrollieren Gerätehersteller kontaktieren etc. | Medizinprodukt wird erneut aufbereitet und der Fehler dokumentiert |
| Fehlermeldung Siegelgerät |  |  |
| Mangelhafte Qualität der Siegelnähte | Einschweißgerät überprüfen (z.B. Siegeltemperatur, Siegelzeit und Anpressdruck) Kontrolle der Sterilgutverpackung Kontrolle der Siegelnaht (z.B. Seal-Check) etc. | Medizinprodukt wird erneut verpackt, dann sterilisiert und der Fehler dokumentiert |
| Die Sterilgutverpackung ist nach der Sterilisation aufgeplatzt bzw. Siegelnaht hat sich (teil-) geöffnet | Siegelnaht-Kriterien nochmals kontrollieren Einschweißgerät überprüfen (z.B. Siegeltemperatur, Siegelzeit und Anpressdruck) etc. | Medizinprodukt wird erneut verpackt und sterilisiert und der Fehler dokumentiert |
| Fehlermeldung Autoklav |  |  |
| Restwasser bzw. Ölrückstände auf den verpackten Medizin-produkten bzw. auf der Sterilgutverpackung | Kontrolle der manuellen Ölung bzw. Einstellung der maschinellen Ölung Beladung kontrollieren (Beladungs-muster eingehalten?) etc. | Medizinprodukt wird erneut verpackt, dann sterilisiert und der Fehler dokumentiert |
| Kein ordnungsgemäßer Farbumschlag der Chargenkontrolle | Prozessparameter kontrollieren Gerätehersteller kontaktieren etc. | Medizinprodukt wird erneut verpackt, dann sterilisiert und der Fehler dokumentiert |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

- Mitgeltende Unterlagen

  - RKI RL Zahn.

  - KRINKO/BfArM

  - Hygieneplan