|  |  |
| --- | --- |
| **Stammblatt** | |
| **Ziel** | Technische und funktionelle Funktionsprüfung des aufbereiteten Medizinproduktes und Aussortierung bei Schäden des Medizinproduktes. |
| **Anwendungsbereich** | Hygiene |
| **Zuständigkeit/Verantwortlichkeit** | Name des Verantwortlichen |

1. **Beschreibung:**

Funktionsprüfung der aufbereiteten Medizinprodukte

| **Arbeitsschritt** | **Beschreibung** | **Anweisung** |
| --- | --- | --- |
| 1. Bei Gelenkinstrumenten |  | Gängigkeit der Gelenke prüfen |
| 1. Bei scharfen Instrumenten Schärfe prüfen | Schneidende Instrumente (z. B. Parodontal-Instrumente, Exkavatoren, Gingivalrandschräger, scharfe Löffel) müssen in regelmäßigen Abständen nachgeschärft werden.  Für die Schärfe und Funktionalität kann es ggf. erforderlich sein, nach jedem Gebrauch die Instrumente nachzuschleifen. | Schärfe mit dem Plexiglas-Teststäbchen prüfen. |
|  | Die Folge häufigen Nachschleifens von Instrumenten ist deren Querschnittsschwächung im Material. Können diese Instrumente unter normalem Arbeits-druck verbiegen oder abbrechen, so sind diese auszusondern. |  |
| 1. Bei Feststellung von technisch-funktionellen Mängeln an Instrumenten sind diese in die Reparatur zu geben |  |  |
| 1. Bei nicht zu beseitigenden technisch-funktionellen Mängeln erfolgt die Aussonderung des Instruments |  | Neubeschaffung veranlassen, ggf. aus der Bestandsliste streichen |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |

1. **Mitgeltende Unterlagen**
   1. [RKI RL Zahn.](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Zahn_Rili.pdf)
   2. [KRINKO/BfArM](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Medprod_Rili_2012.pdf)
   3. [Hygieneplan](https://www.bzaek.de/berufsausuebung/hygiene/hygieneplan-und-leitfaden.html)