|  |
| --- |
| **Stammblatt** |
| **Ziel** | Sicherung der kontaminationssicheren Aufbewahrung der Medizinprodukte bis zu deren erneuten Anwendung. |
| **Anwendungsbereich** | Hygiene |
| **Zuständigkeit/Verantwortlichkeit** | Name des Verantwortlichen |

1. **Beschreibung:**

Lagerung der Medizinprodukte

| **Arbeitsschritt** | **Beschreibung** | **Anweisung** |
| --- | --- | --- |
| 1. Einlagerung der aufbereiteten und frei gegebenen Instrumente (unverpackt oder verpackt)
 | Lagerungskriterien sind:* Trocken
* staub- und kontaminationsgeschützt
 | Neu aufbereitete MP nach hinten sortieren. Regelmäßige Kontrolle der Verfallsdaten der Sterilbarrieresysteme |
|  | Lagerungsfristen für **verpackte** Instrumente in Klarsichtsterilverpackung oder Sterilgut-Container sind (DIN EN 868 und DIN 58953 – Teil 8 und 9):* ≤ 48 Stunden (**Lagerung ungeschützt in offenen Regalen**, Bereitstellung zum alsbaldigen Gebrauch)
* ≤ 6 Monate (**einfach verpackt, Lagerung geschützt in geschlossener Schrankschublade**)
* ≤ 5 Jahre (doppelt verpackt, Lagerung geschützt in geschlossener Schrankschublade
 | Die Dauer der Lagerfähigkeit von verpacktem Sterilgut ergibt sich aus der Art des Sterilbarrieresystems und der Lagerart.Die Angaben des Herstellers des Sterilbarrieresystems sind zu beachten.Vermeidung größerer Temperaturschwankungen am Lagerort, da hierdurch die Bildung von Feuchtigkeit (Kondensat) auf den Instrumenten verhindert werden kann.Getrennt von Chemikalien lagern, da beim direkten Kontakt Korrosionen entstehen können.Lagerung und Entnahme unter Ausschluss gegenseitiger Beschädigung der Instrumente und der Verpackungen. |
| Praxisbesonderheiten: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

1. **Mitgeltende Unterlagen**
	1. [RKI RL Zahn.](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Zahn_Rili.pdf)
	2. [KRINKO/BfArM](https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Medprod_Rili_2012.pdf)
	3. [Hygieneplan](https://www.bzaek.de/berufsausuebung/hygiene/hygieneplan-und-leitfaden.html)
	4.