Diese Checkliste(*) ist ein Angebot Ihrer Zahnärztekammer Niedersachsen. Nutzen Sie bitte die hier gegebenen Tipps und Anregungen zur Qualitätssicherung der Hygiene, Funktion und Verfügbarkeit Ihrer Dentalgeräte sowie der Sicherstellung und Optimierung der Patientenversorgung und dem Arbeitsschutz der Teammitglieder Ihrer Praxis.

Praxis:

Praxisbetreiber:

Adresse:

Überprüfung durchgeführt am: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Vor dem Betriebsurlaub

| Verwaltungsbereich | sofern die Betriebsunterbrechung als Urlaub geplant wird, sollte der Urlaub unter Beachtung der gesetzl. Vorgaben erfolgen (s. dazu auch auf der ZKN-Homepage „Was Arbeitgeber über den Erholungsurlaub wissen sollten …“ https://tinyurl.com/y2dk4b78) Vertretung(en) organisieren als Praxis mit Zulassung zur Behandlung von GKV-Patienten die Einreichungsfristen der Monats- und Quartalsabrechnungen mit den Unterbrechungszeiten abgleichen; Fristen dürfen nicht mehr überschritten und auch keine Teilabrechnungen mehr später eingereicht werden; im Zweifelsfall Rücksprache mit der KZV nehmen ausstehende Warenanlieferungen zur Annahme mit Nachbarschaft klären ggf. Updates organisieren Stecker ziehen an den PCs, ggf. WLAN deaktivieren Umgang mit Server(n) klären (ggf. nicht abstellen und USV auf Funktionsfähigkeit checken) TI-Komponenten checken; Konnektor ggf. angeschaltet und online für tägliche Zertifikatsupdates lassen (mit IT-Betreuer klären) Anrufbeantworter besprechen ggf. Telefonanlage und deren USV checken Briefkasten-/Postfachleerung organisieren ggf. organisieren, dass Zeitungsabonnements zeitlich ausgesetzt werden Aushang für Abwesenheitsdaten mit Vertretungsangaben vorbereiten ggf. Zeitungsanzeige(n) für Urlaubsbekanntmachung mit Vertretungsangabe(n) beauftragen |
| --- | --- |

| Behandlungsbereich | idealerweise begonnene prothetische Arbeiten abschließen ggf. noch offene Fragen mit Fremdlaboren klären für deren Weiterarbeit noch nötige Nachbehandlungen mit Vertretung klären und Patienten entsprechend informieren angebrochene, nur noch bis Urlaubsende verwendbare Materialien verbrauchen oder entsorgen und ggf. neue (Ersatz-)Materialien für die Zeit nach dem Urlaub bestellen Flächen reinigen/desinfizieren Arbeitskleidung zur Wäsche geben |
| --- | --- |
| Geräte | Allgemein ggf. Reparaturen/Wartungen an Geräten während des Urlaubs organisieren ggf. Geräte/Instrumente zur Reparatur schicken vom Stromnetz trennen, was sich trennen lässt |
|  | Pulverstrahl-Gerät(e) ausspülen, vom Wasserzulauf und ggf. vom Stromnetz trennen Pulver entfernen aufbereitbare Teile vom Restgerät trennen und aufbereiten Restgerät nach Herstellervorgabe reinigen, desinfizieren |
|  | Zahnstein-Entfernungsgerät(e) ausspülen, vom Wasserzulauf und ggf. vom Stromnetz trennen aufbereitbare Teile vom Restgerät trennen und aufbereiten Restgerät nach Herstellervorgabe reinigen, desinfizieren |
|  | Elektrotom-/HF-Chirurgiegerät(e) vom Stromnetz trennen aufbereitbare Teile vom Restgerät trennen und aufbereiten Restgerät nach Herstellervorgabe reinigen, desinfizieren |
|  | Chirurgie-/Implantationsmotorgerät(e) vom Stromnetz trennen ggf. Spül-/Kühlmittelbehälter und -leitungen trennen und entsorgen bzw. aufbereiten, was gem. Herstellervorgaben aufbereitet werden darf aufbereitbare Teile vom Restgerät trennen und aufbereiten Restgerät nach Herstellervorgabe reinigen, desinfizieren |
|  | Autoklav/Sterilisator Wasserzulauf abstellen ggf. Speichermedium auslesen, wenn nicht nach jeder Aufbereitungscharge nötig und erledigt vom Stromnetz trennen |
|  | DAC-Universal Wasser und Druckluft abstellen vom Stromnetz trennen |
|  | RDG (Thermodesinfektor/Melatherm) ggf. Gerät 1x leerlaufen lassen, Filtersiebe reinigen ggf. Speichermedium auslesen, wenn nicht nach jeder Aufbereitungscharge nötig und erledigt Wasser abstellen vom Stromnetz trennen |
|  | Instrumenten-Pflegegerät(e) Druckluft abstellen Gerät reinigen, wischdesinfizieren vom Stromnetz trennen |
|  | Behandlungseinheit(en) ggf. Wasserentkeimungsmittel bestellen Filtersiebe reinigen/erneuern und ggf. bestellen mit entsprechenden Mitteln lt. Hygieneplan durchsaugen, zum Abschluss mit viel Wasser durchsaugen Polster reinigen und mit dafür geeignetem Mittel pflegen Entkeimungsprogramm starten ggf. Bottle-System laut Herstellerangaben für längere Ruhezeit vorbereiten (Desinfektionsflüssigkeiten einspülen) Fremdgeräteanschlüsse abklemmen Gerät ausschalten |
|  | Saugmaschine Filtersiebe reinigen ggf. erneuern |
|  | Kompressor, Power-Tower ausschalten |
|  | Amalgamabscheider (zentral) Filtersiebe reinigen |
|  | Röntgenfilm-Entwickler ggf. neue Chemikalien für den Wechsel nach dem Urlaub bestellen ggf. Chemie, je nach aktueller Standzeit, ablassen, entsorgen und Gerät reinigen nach Herstellervorgaben vom Stromnetz trennen |
|  | Entkalkungsanlagen Herstellerangaben beachten |
| Praxislabor | Wasser abstellen, Druckluft abstellen Gasflasche(n) zudrehen |
| Elektrik/Strom | wenn vorhanden: Magnetventil für Hauptwasser-Unterbrechung überprüfen |
| Wasser | zentrale und/oder dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen gem. Herstellervorgaben für Urlaubszeiten vorbereiten |
| Sonstige Maßnahmen |  |

Am Ende des letzten Arbeitstages

| Elektrik/Strom | wenn vorhanden: Hauptschalter ausschalten ggf. TV-Antennen-/Kabel-Stecker ziehen |
| --- | --- |
| Wasser | falls möglich, zentrale Wasserzufuhr absperren (nicht bei automatischen Spüleinrichtungen, s. Herstellervorgaben!) Absperrwirkung bei den Verbrauchern, die nicht über eine eigene Absperrung/Trennung verfügen, überprüfen zentrale und/oder dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen gem. Herstellervorgaben für Urlaubszeiten vorbereiten |
| Verwaltung | Zugang zu Karteischränken, Röntgenarchiven etc. sichern Datensicherung (PVS und ggf. separat Röntgen sowie Aufbereitungsdokumentation) erstellen und extern gesichert lagern alle üblichen Sicherungsmaßnahmen aktivieren |

Während einer längeren Praxisunterbrechung

| Wasser | Ggf. Wasserleitungen in der Unterbrechungszeit spülen und ggf. Hygieneprogramme an den Behandlungseinheiten durchführen. Das Personal, das diese Maßnahmen durchführt, muss entsprechend unterwiesen und natürlich zugangsberechtigt für die dafür nötigen Sicherungssysteme und Räume/Geräte sein. |
| --- | --- |

Nach dem Betriebsurlaub

| Elektrik/Strom | wenn vorhanden: Hauptschalter einschalten ggf. TV-Antennen-/Kabel-Stecker mit Dose(n) verbinden |
| --- | --- |
| Wasser | zentrale Wasserzufuhr freigeben zentrale und/oder dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen gem. Herstellervorgaben aktivieren |
| Verwaltungsbereich | alle üblichen Sicherungsmaßnahmen aktivieren bei Nachbarn angelieferte Waren abholen alle Stecker an PCs anschließen, ggf. WLAN aktivieren Server(n) auf Funktion checken ggf. TI-Komponenten checken; falls Konnektor offline war, Zertifikate updaten ggf. in der Zwischenzeit veröffentlichte Updates auf Rechner installieren ggf. Telefonanlage checken Anrufbeantworter umstellen bzw. ggf. neu besprechen Aushang für Abwesenheitsdaten entfernen mit Fremdlaboren sprechen, ob die dort verbliebenen Arbeiten soweit problemlos weiterverarbeitet wurden mit Praxisvertretung(en) sprechen, ob es Besonderheiten gab ggfl. Einreichungsfristen bei KZV für Monats-/Quartalsabrechnung einhalten |
| Behandlungsbereich | Allgemein alle Geräte auf Funktion überprüfen ggf. Geräte oder Instrumente zur Reparatur schicken ggf. Servicetechniker bestellen, wenn nötig |
| Geräte | Kompressor, Saugmaschine, Power-Tower elektrisch einschalten |
|  | Amalgamabscheider (zentral) elektrisch einschalten |
|  | Röntgenfilmentwickler Chemikalien neu ansetzen, wenn zuvor entleert Wasserversorgung sicherstellen Stromversorgung sicherstellen |
|  | Pulverstrahl-/Zahnsteinentfernungsgeräte Wasser und Druckluft anschließen Schlauch 2 Min. mit Wasser durchspülen Pulver auffüllen |
|  | Autoklav/Sterilisator Wasser aufdrehen Stromversorgung sicherstellen Routinekontrollen durchführen 1x Vakuumtest durchführen 1x Leercharge durchlaufen lassen |

|  | DAC-Universal Strom- und Druckluftversorgung sicherstellen Routinekontrollen durchführen 1x Leercharge durchlaufen lassen |
| --- | --- |
|  | RDG (Thermodesinfektor/Melatherm) Strom- und Wasserversorgung sicherstellen Routinekontrollen durchführen 1x Probedurchlauf starten |
|  | VE-Wasser-Aufbereitungsanlage Wasserzufuhr gewährleisten Leitwert überprüfen ggf. Filter/Kartuschen erneuern, wenn nötig |
|  | Ultraschallbad auffüllen, Routinekontrollen durchführen |
|  | Instrumenten-Pflegegeräte Druckluft-/Stromversorgung sicherstellen |
|  | Folienschweißgerät Peeltest/Sealcheck durchführen und dokumentieren |
|  | Behandlungseinheiten Stromversorgung sicherstellen (Geräte einschalten) Hygieneprogramme durchführen jeden Adapter für Instrumente mit Betriebswasseranschluss sowie den Mundspülbechereinfluss und Speibeckenspülung mind. 2 Min. mit Wasser durchspülen |
|  | Bottle-Systeme Bottle/Flasche vom Desinfektionsmittel reinigen/spülen und mit Gebrauchslösung befüllen (s. Herstellervorgaben) |
| Praxislabor | Wasser und Druckluft anstellen Gasflasche(n) öffnen |
| Sonstige Maßnahmen | Verbrauchsmaterial auffüllen |

(*)	Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei allen Systemen/Geräten sind die jeweiligen Herstellerangaben für Betriebsunterbrechungen zu berücksichtigen und ggf. die Empfehlungen dieser Liste dadurch zu ersetzen.	Stand vom 28.02.2019